第４１号様式（第１０条関係）

年　　月　　日

保健所長　様

管理者　住　所

氏　名　　　　　　　　○印

診療用高エネルギー放射線発生装置備付け届

診療用高エネルギー放射線発生装置を備えるので、医療法施行規則第25条の規定により次のとおり届け出ます。

| 病院又は診療所 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |  |  | 電話番号（ ） ＦＡＸ番号（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 診療用高エネルギー放射線 発生装置に関する事項 | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  | （製造年月 年 月） |  |  |  |  |  |  |
|  | 定格出力 |  |  |  | 電子線 | MeV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | エックス線 | MV |  |  |  |  |  |  |
| 予定使用開始時期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置の 放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 発生管容器の漏えい放射線（利用線Combinの放射線量の 1／1000） |  |  |  |  |  |  | 以 下 ・ 超 え る |  |  |  |  |
|  | 電路開閉時の不要放射線遮へい装置（遠隔操作装置） |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | インターロック装置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | エックス線装置の併設 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃物 その他（ ） |  |  |  |  |
|  | 操作室 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 （ ） |  |  |  |  |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の 放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 監視用モニター等 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  | 通常口 箇所 |  |  | 非常口 箇所 |  |
|  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 使用室である旨の標識 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 遮へい物 遮へい 物を設ける場所 |  |  |  |  |  |  | 構 造 及 び 材 料 |  |  |  | 厚 さ |
|  | 使用室の防護物の概要 | 天井 |  |  |  |  |  | コンクリート・鉄・鉛・パラフィン その他（ ） |  |  |  | cm |
|  |  | 床 |  |  |  |  |  | コンクリート・鉄・鉛・パラフィン その他（ ） |  |  |  | cm |
|  |  | 周囲の画壁 |  | 東 |  |  |  | コンクリート・鉄・鉛・パラフィン その他（ ） |  |  |  | cm |
|  |  |  |  | 西 |  |  |  | コンクリート・鉄・鉛・パラフィン その他（ ） |  |  |  | cm |
|  |  |  |  | 南 |  |  |  | コンクリート・鉄・鉛・パラフィン その他（ ） |  |  |  | cm |
|  |  |  |  | 北 |  |  |  | コンクリート・鉄・鉛・パラフィン その他（ ） |  |  |  | cm |
|  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  | コンクリート・鉄・鉛・パラフィン その他（ ） |  |  |  | cm |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の 放射線障害防止に関する予防措置の概要 | 放射線障害の防止に必要な 注意事項の表示 |  |  |  |  |  |  | 患者用 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 従事者用 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 出入口の使用中自動表示装置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 画壁等の外側の実効線量が １mSv／週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 管理区域 |  | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 境界における実効線量が1.3ｍSv／３月以下となる措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 境界における 立入制限措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理区域である旨の 標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 敷地の境界等 |  | 敷地内居住区域及び 境界における実効線量が250μSv／３月以下となる措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 入院患者の被Combin曝する放射線の実効線量が1.3mSv／３月以下となる措置 （診療により被Combin曝する放射線を除く。） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | その他 |  | 取扱者の被Combin曝測定器具 |  |  |  |  | フィルムバッチ ・ ポケット線量計 Ｔ Ｌ Ｄ ・ リングバッチ その他（ ） |  |  |  |  |
| 放射線診療に従事する医師、歯科医師又は 診療放射線技師の氏名又は経歴 | 氏名 |  |  |  |  |  | 職種 |  | 経歴 |  |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  | 年 月 日生 |  |  |  |  |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |

備考　１　次の書類を添えてください。

(１)　装置一覧表

(２)　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した平面図及び側面図

(３)　診療室図（照射方向並びに防護物の材質及び厚さを記入した50分の１の縮図としてください。）

(４)　管理区域、管理区域の標識、使用中ランプ、注意事項、出入口等の位置を図中に赤で記入した書類

(５)　遮へい能力計算書（放射線量率遮へい計算書）

(６)　その他参考となる資料

２　診療用高エネルギー放射線発生装置ごとの届出としてください。

３　届出書及び添付書類は、正副２部を提出してください。