放射線治療装置

Radiation therapy system

仕  様  書

１．調達物品及び構成内訳

放射線治療装置   一式

（内訳）

- 医療用加速装置						一式

①加速装置本体							(１式)

②治療寝台							(１式)

③マルチリーフコリメータ						(１式)

④画像誘導放射線治療機能（kVイメージャー）		　　　		(１式)

⑤画像誘導放射線治療機能（MVイメージャー）				(１式)

⑥患者モニタリングシステム						(１式)

⑦付帯設備							(１式)

- 放射線治療データマネジメントシステム				一式

①データベース用サーバー						(１式)

②データ編集用ワークステーション					(１式)

③プリンタ装置							(１式)

- 放射線治療計画装置						一式

①放射線治療計画装置本体						(１式)

- 放射線治療用周辺機器					一式

①リファレンス線量計						(１式)

②モニタ校正用水ファントム						(１式)

③モーニングチェック用線量計						(１式)

④ローテーショナルドジメトリシステム					(１式)

⑤放射線治療装置品質管理統合システム				(１式)

⑥放射線治療用頭頸部固定具						(１式)

⑦乳房接線照射用患者固定具						(１式)

⑧加温器								(１式)

⑨患者固定クッション						(１式)

⑩放射線治療用ポジショニングクッション					(１式)

⑪インデックスバー							(１式)

⑫三次元水ファントムシステム						(１式)

⑬患者体動量表示器						(１式)

- 放射線治療計画支援装置					一式

①放射線治療計画支援ワークステーション				(１式)

②放射線治療計画支援ソフトウェア					(１式)

２．技術的要件

  - 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という）の要求要件（以下「技術的要件」という）は別紙に示すとおりである。

  - 技術的要件は、全て必須の要件である。

  - 納入しようとする機器（以下「入札機器」という）の性能等が技術的要件を満たしていないと判定された場合、入札の対象から除外する。

  - 入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、入札説明書で求める提出資料（仕様書の対応表、諸元等を記したカタログ、取扱説明書等）の内容を審査して行う。

  - 入札機器のうち薬事法に基づく製造承認が必要な医療機器については、（４）の資料提出時には承認を得ているものであること。

３．設置条件

- 本装置は、幡多けんみん病院（以下「病院」という）の１階放射線治療室及び操作室に設置すること。

- 病院が用意した設備(電気設備、給排水設備)以外に必要とする設備の費用は本調達に含むこと。ただし、その内容については、病院担当者と協議すること。また、配線工事等において必要となる関連機器および関連用品は、本調達に含むこと。

- 方向利用率の変更に伴う遮蔽計算及び遮蔽に必要な工事費用は本調達に含むこと。また、方向利用率、使用線量及び時間については、病院担当者と協議すること。

- 本装置の設置に関し、機器の搬入、据付、配線、調整および設置工事に伴う壁面および床の修復は、本調達に含むものとする。

- 機器の搬入、据付、配管、配線、調整および設置工事については、病院の診療業務に支障をきたさないよう、病院担当者と協議の上、実施すること。

- 設置工事は、事前に病院担当者とスケジュール等の打ち合わせを行い、実施すること。

- 本装置の導入に伴う、関係機関への申請書類の作成に協力すること。

- 既存の放射線治療装置の撤去及び廃棄を行うこと。ただし、照合記録システム及び治療計画システムを除く。

- 既存の放射線治療装置のうち、放射化物の規制対象となる部品等については、病院担当者と協議の上、適切に処理すること。

- 本調達における各システムと、CT、PACS、RISとの接続は本調達に含むものとし、接続に際しては接続の方式・運用開始時期について病院担当者と協議すること。

４．保守体制

  - 通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

  - 納入検査完了後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

５．直線加速器の障害支援体制

  - 連絡網を確立し、障害発生時には直ちに病院からの連絡が可能であること。また、必要時には8時間以内に、復旧のための対応を行うこと。

６．その他

  - 取り扱い説明に関する教育訓練は、病院が指定する日時・場所で行うこと。

  - 日本語版の操作マニュアルを２部提供すること。

（別紙）

調達物品の備えるべき技術的要件

１　医療用加速装置

1-1	加速装置本体

1-1-1	加速器は、直線形加速器であること。

1-1-2	加速管の構造は、定在波型であること。

1-1-3	マイクロ波の供給源はクライストロンであること。

1-1-4	ガントリ回転中心精度は、ビームの中心軸に対して半径0.5mmの球内であること。また、デジタル化した専用の調整システムにより、回転中心制度の調整及び確認ができること。

1-1-5	コリメータ回転中心精度は、ビームの中心軸に対して半径0.5mmの球内であること。また、デジタル化した専用の調整システムにより、回転中心制度の調整及び確認ができること。

1-1-6	治療台回転中心精度は、ビームの中心軸に対して半径0.75mmの球内であること。また、総合的な回転精度（ガントリ・治療台・コリメータ）として提示が可能であり、デジタル化した専用の調整システムにより、回転中心制度の調整及び確認ができること。

1-1-7	モニタ線量計の構造は、密封型であること。

1-1-8	モニタ線量計は、主・副独立構成の2系統を有すること。

1-1-9	平坦化されたX線エネルギーは3種類以上選択可能であること。

1-1-10	平坦化されたX線の最大出力線量率は、アイソセンタ位置で4MVが250MU/min以上、6MV以上が600MU/min以上であること。

1-1-11	固定照射にて選択が可能なX線出力線量率は、10ステップ以上の可変方式であること。

1-1-12	X線の最大照射野は、40cm×40cm以上であること。

1-1-13	高線量率モード（FFFモード）X線を選択できること。

1-1-14	FFFﾓｰﾄﾞのＸ線最大出力線量率は、アイソセンタ位置で6MVが1400MU/min以上であること。

1-1-15	電子線のエネルギーは5種類以上選択できること。

1-1-16	４種類以上の電子線コーンを有すること。

1-1-17	現地調整期間を延ばすことなく、装置のビーム特性を標準スペックより高く調整を行い、代表的なビームデータを使用したコミッショニングの選択が可能であること。

1-1-18	操作コンソールは、23インチ以上の液晶TFTカラーモニターを有すること。

1-1-19	操作コンソールボタンを、操作の順番に応じて点灯させて操作をナビゲートする機能を有すること。

1-1-20	操作コンソールが、放射線治療マネジメントシステムと接続して、受付済の患者の表示、選択を行えること。

1-1-21	バーチャルウェッジ機能を有すること。

1-1-22	回転照射、回転原体照射が、CW、CCW双方向で可能であること。

1-1-23	装置の冷却（2次冷却システム）に必要な1次冷却システムについては、市水もしくはチラーの使用が可能であること。

1-1-24	装置の非常停止時において、外部の非常用電源を使用せずにシステムのバックアップが可能であること。

1-2	治療寝台

1-2-1	治療寝台の6軸全てにおいて、遠隔駆動が可能であること。

1-2-2	治療寝台を一番下まで下ろした時の天板表面の高さは、床から80cm以下であること。

1-2-3	前後移動範囲は、90cm以上であること。

1-2-4	治療寝台は、患者転落防止用の固定ベルトを装備していること。

1-2-5	治療寝台の位置情報を照射室内で表示できること。

1-2-6	治療計画装置で算出されたシフト量を使用して、相対値移動が可能であること。

1-3	マルチリーフコリメータ

1-3-1	マルチリーフコリメータ中央部は、アイソセンタ位置で、5.0mm以下のリーフ幅であること。

1-3-2	リーフの位置再現性は、アイソセンタ位置で±0.5mm以下であること。

1-3-3	リーフのセンターオーバー移動量は、20cm以上であること。

1-3-4	X、Y方向の2対のコリメータ（Jaw）を有し、リーフをバックアップする設定が可能であり、遮蔽範囲内での最大漏洩線量が0.02%以下であること。

1-4	画像誘導放射線治療機能（kVイメージャー）

1-4-1	kVイメージャーシステムが、IGRT用ワークステーション及び本体に取り付けられたX線管球、kVイメージャーから構成され、全て遠隔で電動駆動が可能であること。

1-4-2	kVイメージャーシステムは、Cone Beam CT（以下CBCT）及び2方向以上からの撮影ができること。

1-4-3	X線管球の最大熱総容量は2,000kHU以上であること。

1-4-4	kVイメージャーの検出器のサイズは、39cm×29cm以上であること。

1-4-5	kVイメージャーの検出器の解像度は、1,024×1,024ピクセル以上であること。

1-4-6	CBCTの取得において、ガントリ回転速度は最速1RPMであること。

1-4-7	治療中において2D画像の取得が可能であること。

1-4-8	DRR画像や計画用CT画像を参照画像として、CBCT及び直交した2方向の2D撮影画像にて位置照合が可能であり、照合で得られた6軸補正値に基づき、6軸治療台を遠隔で駆動可能なこと。

1-5	画像誘導放射線治療機能（MVイメージャー）

１-5-1	MVイメージャーは、有効画像取得領域が41cm×41cm以上であること。

１-5-2	MVイメージャーは、上下、左右、前後方向に遠隔で電動駆動が可能であること。

１-5-3	画像解像度は、1,024×1,024ピクセル以上であること。

１-5-4	治療で使用するX線を使用して画像取得が可能であること。

１-5-5	画像取得用に、2.5MV以下のX線が出力可能であること。

1-6	患者モニタリングシステム

1-6-1	操作室から治療室内の患者の状態を観察するための、100万画素以上のカラーカメラを４台以上有し、このうち3台は旋回とズーム機能を有すること。

1-6-2	カメラ画像を表示する32インチ以上のカラーディスプレイを1台有すること。

1-7	付帯設備

1-7-1	治療室内で再生可能なBGMシステムを1式有すること。

1-7-2	治療室内の患者と会話可能なPAシステムを有すること。

1-7-3　　	付属品収納棚1台、操作卓1台、椅子2脚を有すること。

1-7-4　　	治療室内および操作室内の空調設備を更新すること。

1-7-5　	治療室内および操作室内の照明設備を更新しＬＥＤ対応とすること。

２　放射線治療データマネジメントシステム

2-1	データベース用サーバー

2-1-1　　データベースは、Microsoft社製 SQL server 2019 相当以上の機能を有すること。

2-1-2	CPUは、Intel社製 Xeon Silver4310 2.1GHz相当以上の性能を有すること。

2-1-3	メモリの容量は、128GB以上であること。

2-1-4	データベースに障害が発生した場合、バックアップしたデータから復旧できる仕組みであること。

2-1-5	停電時に5分間以上電源を供給する無停電電源装置を有すること。

2-1-6	放射線治療患者に関する患者基本情報、治療日程計画情報、治療計画情報、治療実施情報、治療結果情報、IGRTの画像情報の管理を患者毎のID番号に紐付けて管理するデータベースを有すること。

2-1-7	ユーザー毎またはユーザーが所属するグループ毎に、使用できる機能を制限する権限管理機能を有すること。

2-1-8	HL7に準拠した外部システム連携用のI/Fを有すること。

2-1-9　　HIS端末から、指定した患者に関する放射線治療の進捗状況を参照できること。

2-2	データ編集用ワークステーション

2-2-1	対角23インチ以上で、解像度1,920×1,080ピクセル以上の液晶カラーモニターを有すること。

2-2-2	データ入力、参照用ワークステーションのOSは、Microsoft社製 Windows 11 相当以上の機能を有すること。

2-2-3	対角23インチ以上で、解像度1,920×1,080ピクセル以上の液晶カラーモニターを有すること。

2-2-4	患者基本情報（患者ID、患者氏名、性別、生年月日）及びデジタルカメラ等にて撮影した患者顔写真を登録及び変更できる治療患者管理機能を有すること。

2-2-5	治療の一連のスケジュールを管理する機能、治療の一連のタスク管理機能を有すること。

2-2-6	治療装置のスケジュールを管理する機能を有すること。

2-2-7	照射の情報として体位、枕、シェル、固定具等の情報を入力でき、照射時に確認できること。

2-2-8	予約時間の一括変更機能を有すること。

2-2-9	当日キャンセルが発生した場合、スキップ処理ができる機能を有すること。

2-2-10	MV、 kV、 CBCT画像を取得後、時系列で参照できる機能を有すること。

2-3	プリンタ装置

2-3-1　　A3、A4サイズ対応、解像度1,000dpi以上、両面印刷可能のネットワーク対応カラーレーザプリンタであること。

３　放射線治療計画装置

3-1	放射線治療計画装置本体

3-1-1	医療用加速装置と連携が可能であること。

3-1-2	「1-5	 画像誘導放射線治療機能（MVイメージャー）」を用いた、強度放射線治療（IMRT）、回転強度変調放射線治療（VMAT）のQA（品質保証）機能を有すること。

3-1-3	強度放射線治療（IMRT）に対応した治療計画を行う機能を有すること。

3-1-4	回転強度変調放射線治療（VMAT）に対応した治療計画を行う機能を1ライセンス有すること。

3-1-5	回転強度変調放射線治療（VMAT）の治療計画においてスーパーポジション法相当もしくはCCCS法で線量計算が可能であること。

3-1-6	スライドバーによる線量制約の調整でリアルタイムに線量分布やDVHのトレードオフの変化を確認できる機能を1ライセンス有すること。

3-1-7	治療計画装置で画面キャプチャーした画像をDICOM規格で当院の富士フイルムメディカル社製医用画像情報システム（以下「PACS」という）に転送できること。

3-1-8　　　外照射光子線線量計算にボルツマン輸送方程式を使用し、輸送計算を確定的に解く線量計算アルゴリズムを有すること。

3-1-9	外照射光子線線量計算にモンテカルロ法相当の線量計算アルゴリズムを有すること。

４　放射線治療用周辺機器

4-1	リファレンス線量計

4-1-1	Ⅹ線、γ線、電子線が計測できる電位計であること。

4-1-2	入力チャンネル数は2チャンネル以上あること。

4-1-3	測定レンジはSTDレンジ、EXPレンジであること。

4-1-4	放射線治療用線量計に用いられる電位計のガイドラインに準拠していること。

4-1-5	専用アドインソフトウェアで測定データの取り込みが可能であること。

4-1-6	温度気圧計が内蔵された電位計であること。

4-1-7	計測単位はC、Gy、C/kg、R、Sv、A、Gy/m、C/kg/m、R/m、Sv/mであること。

4-1-8	電位計の重量は4.0㎏以下であること。

4-1-9	電離容積が0.6㏄以上0.7cc以下の検出器を有すること。

4-1-10	電離容積が0.1㏄以上0.2cc以下の検出器を有すること。

4-1-11	電離容積が0.4㏄以上0.5cc以下の検出器を有すること。

4-1-12	0.1hPa毎の計測が可能な気圧計を有すること。

4-1-13	分解能が0.01℃のデジタル温度計を有すること。

4-1-14	解析用パソコンを有すること。

4-1-15	線量計と検出器を接続する延長ケーブルを2本有すること。

4-1-16	ファーマチェンバと平行平板検出器は校正を行うこと。

4-2	モニタ校正用水ファントム

4-2-1	標準計測法12に準拠した校正用水ファントムであること。

4-2-2	0.1㎜ピッチの位置表示で精密な測定が可能であること。

4-2-3	チェンバ可動範囲が250㎜以上であること。

4-2-4	検出器を取り付け可能なホルダを有すること。

4-3	モーニングチェック用線量計

4-3-1	検出器は開放型イオンチェンバを10個以上、半導体検出器を10個以上有すること。

4-3-2	毎日のビーム出力、平坦度、対称性、光照射野チェックやX線・電子線のエネルギー測定が可能であること。

4-3-3	解析用パソコンを有すること。

4-4	ローテーショナルドジメトリシステム

4-4-1	測定器は円筒形で、10㎜以下の間隔で検出器が螺旋状に配置されていること。

4-4-2	検出器は1,380個以上の半導体検出器を有すること。

4-4-3	解析用パソコンを有すること。

4-5	放射線治療装置品質管理統合システム

4-5-1	治療計画について、3Dでのセカンダリ線量計算を実施できる機能を有すること。

4-5-2	線量分布検証に用いる線量計算アルゴリズムは、CCCS（Collapsed Cone Convolution

/Superposition）であること。

4-5-3	ポイント線量の確認、計画MUの比較、3D線量の表示が可能な機能を有すること。

4-5-4	日次、月次、年次QA（品質保証）を実施できる機能を有すること。

4-5-5	事前に定義されたQA業務テンプレートが使用でき、かつユーザーによるカスタマイズが可能であること。

4-5-6	デバイスと直接接続できる機能を有していること。

4-5-7	データ閲覧用のパソコンを有すること。

4-5-8	データをプラットフォームで管理するサーバーを有すること。

4-6	放射線治療用頭頸部固定具

4-6-1	カーボンファイバーベースプレートと、角度調整可能なカーボンファイバーベースプレートを有すること。

4-6-2	ウレタン製枕と、透明でX線吸収や散乱線の影響が少ない枕を有すること。

4-7	乳房接線照射用患者固定具

4-7-1	病院が所有するCQ Medical社製ウイングボード（MTWB08型）を用いて傾斜可能となるブレストボードを有すること。

4-8	加温器

4-8-1	庫内の高さを確保し、2段構造で一度に2枚の固定ピン付きサーモプラスチックの加温が可能であること。

4-8-2	外寸がＷ880mm×Ｄ620mm×H180㎜以上であること。

4-8-3	加温器を運搬可能な台車を有すること。

4-9	患者固定クッション

4-9-1	ポリスチレン製小ビーズをクッション内に満たしていること。

4-9-2	一人の患者の治療終了後は, 空気を入れて繰り返し使用できること。

4-9-3	クッションへの空気の充てん及び排気を行うための吸引器を有すること。

4-10	放射線治療用ポジショニングクッション

4-10-1	高さ15㎝以上のひざ用クッションを2個有すること。

4-10-2	ひざ用クッションのかさ上げが可能なブロックを2個有すること。

4-10-3	高さ15cm以上の足用クッションを2個有すること。

4-11	インデックスバー

4-11-1	インデックスバーを2本有すること。

4-12	三次元水ファントムシステム

4-12-1	三次元水ファントムのスキャン容積はＷ480㎜×Ｄ480㎜×H410㎜以内であること。

4-12-2	ポジション分解能は0.1㎜以下であること。

4-12-3	エレクトロメーターは独立信号入力2チャンネルであること。

4-12-4	スイッチ操作により約30秒で自動水平調整が可能であること。

4-12-5	伸縮式脚部によりカウチリングをまたいでの測定が可能であること。

4-12-6　 ウォーターリザーバーを有すること。

4-12-7  解析用パソコンを有すること。

4-12-8	病院担当者に測定方法の教育を行うこと。

4-12-9	導入時のビームデータ取得時には、病院担当者と共に測定を行うこと。

4-13	患者体動量表示器

4-13-1	患者体動量表示器は、CT撮影やX線照射の時に、体動量検出部を患者体表面上に接触させ、体表面の移動量を２か所以上で検出できる呼吸センサを備えていること。

4-13-2	項4-13-1記載の呼吸センサの主要部分は放射線吸収の少ない樹脂で構成し、金属を使用していないこと。

4-13-3	項4-13-1記載の呼吸センサは、患者が自身の体動量を確認できるように体動量表示器をセンサ本体に備えていること。

4-13-4	患者体動量表示器は、患者が項4-13-3記載の体動量表示器に表示された体動量レベルを確認するための反射型のミラーか同等の眼鏡を備えていること。

4-13-5	患者体動量表示器は、その制御部としてコントロールユニットを2式備えていること。

4-13-6	項4-13-5記載コントロールユニットは、患者データの登録が行え、項4-13-1記載の呼吸センサで検出した体表面の移動量を波形表示し、かつ波形データの記録が行えるソフトウエアを搭載していること。

５　放射線治療計画支援装置

5-1	放射線治療計画支援ワークステーション

5-1-1	CPUはインテル社製Intel Xeon プロセッサー相当以上を有すること。

5-1-2	メモリ容量は32GB以上を実装すること。

5-1-3	OSはWindows11相当以上であること。

5-1-4	物理容量500GB以上のハードディスクを備え、且つ画像保存の物理容量として1.0TB以上を有すること。

5-2	放射線治療計画支援ソフトウェア

5-2-1	臓器輪郭自動作成機能

5-2-1-1	従来のアトラスベースのセグメンテーションを用いず、ディープ・ラーニングを含む機械学習技術による、自動臓器認識技術を用いた臓器輪郭自動作成ができること。

5-2-1-2	対象部位は、放射線治療の主要なターゲット部位である頭頚部、胸腹部、骨盤部をサポートしていること。

5-2-1-3	臓器自動作成プリセット機能により、予め複数の臓器を登録しておくことにより、一括で対象部位の臓器輪郭作成ができること。

5-2-1-4	臓器自動輪郭作成による輪郭自動抽出が部位に関しては、フリーハンド曲線、フィット曲線、つまみ修正、円形塗りつぶしによるマニュアルでの輪郭作成ができること。

5-2-1-5	ROIの論理演算により、作成済ROIから膨張、収縮、加算、減算、積算、排他的論理和を用いた新規ROI作成ができることまたこの論理演算は自動臓器輪郭作成のプリセットに組み込むことができること。

5-2-1-6	輪郭のスライス間補間が行えること。

5-2-1-7	指定した直方体領域の内部、あるいは外部の領域の輪郭を削除できること。

5-2-1-8	指定した面積、あるいは体積以下の領域の輪郭を削除できること。

5-2-1-9	4D 画像上の輪郭作成において断面画像のシネ再生ができること。また、各フェーズ画像上で輪郭作成ができること。

5-2-2	腫瘍輪郭作成支援機能

5-2-2-1	SUV閾値による腫瘍輪郭作成機能を有し、PET画像と治療計画CT画像のフュージョン画像からSUVを計測し、その閾値処理でGTVの作成ができること。

5-2-2-2	長径指定による腫瘍輪郭作成機能を有し、マウスドラッグで領域の長径を指定することにより、信号値の分布に基づいた腫瘍領域の輪郭作成ができること。

5-2-3	非剛体レジストレーション

5-2-3-1	同一患者で過去の計画で作成した輪郭を、治療計画CT同士の非剛体レジストレーション結果に基づいて今回CT画像に反映できること。

5-2-3-2	線量積算機能を有し、各照射における治療計画CT同士の非剛体レジストレーション結果のベクトル場を用いて線量を変形した積算計算ができること。

5-2-4	放射線治療計画閲覧機能

5-2-4-1	各モダリティ画像のアキシャル、サジタル、コロナル画像表示の直交三断面表示が可能であること。

5-2-4-2	線量分布図を3D画像で表示可能であること。

5-2-4-3	複数の治療計画の線量分布図を比較表示可能あること。

5-2-4-4	線量分布図のカラーウォッシュ表示、および等値線表示が可能であること。

5-2-4-5	線量分布図と輪郭情報からDVHを計算および表示が可能であること。

5-2-4-6	複数の治療計画の線量分布図を、対応する治療計画CT同士の、剛体、または非剛体レジストレーション結果によりマッピングおよび積算して表示が可能であること。

5-2-4-7	ウィンドウ幅、レベル、ガンマの設定、エッジ強調、スムージングが可能であること。

5-2-4-8	距離、角度、面積、体積の計測、プロファイル、ヒストグラム表示、結果保存する計測機能を有すること。

5-2-4-9	矢印、点、文字、吹き出しのアノテーション機能を有すること。

5-2-4-10作業状態の保存ができ、復元することで作業を継続できるスナップショット機能を有すること。

5-2-4-11線量分布図の任意断面表示が可能であること。

5-2-5	画像管理機能

5-2-5-1	外部のDICOM機器からの画像入力、出力、他のDICOM機器内の画像データの検索、取得が可能であること。

5-2-5-2	画像のDICOMデータ要素の表示ができ、CSVファイルへ出力が可能であること。

5-2-5-3	DICOM画像の汎用的なファイル形式(JPEG等)への変換が可能であること。

5-2-5-4	CD-R/DVD-Rへの画像出力が可能であること。

5-2-5-5	操作とリンクしたオンラインヘルプ機能を有し、文書内及びページ内、両方での検索が可能であること。

5-2-6	連携機能

5-2-6-1	放射線治療計画装置と連携し、作成した輪郭情報を送信できること。また、治療計画装置で計画されたRT Dose、RT Plan、RT Structure Setを受信できること。

5-2-6-2	放射線治療計画CTと連携し、DICOM画像の受信ができること。

5-2-6-3	既存のPACSと連携し、PACSの検査リストを本システムの検査リストに統合して表示でき、画像を取得できること。

5-2-6-4	既存の富士フイルムメディカル社製3D画像解析システムと連携し、画像取得ができること。