## 循環器用
循環器用血管造影X線診断装置
（性能、機能の要件）
1 | 循環器用血管造影X線診断装置（バイプレーン）については、以下の要件を満たすこと。
1-1 | X線高電圧装置は以下の要件を満たすこと。
1-1-1 | 制御方式はインバータ方式であり最大出力は100kW以上であること。
1-1-2 | 撮影条件設定は、撮影管電圧、管電流とも自動設定できること。
1-2 | 正面アーム部は以下の要件を満たすこと。
1-2-1 | 設置方式は、床置き方式であること。
1-2-2 | 支持部電動回転機構を有し、両腕へのアプローチが可能であること。
1-2-3 | アームの奥行きは90cm以上であること。
1-2-4 | RAO 120°以上、LAO 120°以上の回転範囲を有すること。
1-2-5 | Cr 45°、Cd 45°以上の回転範囲を有すること。
1-2-6 | 接触安全機構が施されていること｡
1-2-7 | 撮影位置を設定できるオートポジショニング機構を50通り以上設定可能であること。
1-3 | 側面アーム部は以下の要件を満たすこと。
1-3-1 | 設置方式は、天井走行方式であること。
1-3-2 | バイプレーンでの操作および側面アーム単独操作も可能であること。
1-3-3 | RAO 0°~LAO 90°以上の回転範囲を有すること。
1-3-4 | Cr 45°~Cd 45°以上の回転範囲を有すること。
1-3-5 | 安全機構が施されていること｡
1-3-6 | 撮影位置を設定できるオートポジショニング機構を50通り以上設定可能であること。
1-4 | 正面用・側面用X線管装置は以下の要件を満たすこと。
1-4-1 | 2焦点を有し、大焦点は0.8mm以下、小焦点は0.5mm以下であること。
1-4-2 | ベアリングは液体金属であること。
1-4-3 | 最大陽極蓄積熱容量が3,300KHU以上であること。
1-4-4 | 陽極冷却率540kHU/min以上であること。
1-5 | 正面検出器は以下の要件を満たすこと。
1-5-1 | 視野サイズが20×20cm以上、22cm×22cm以下の半導体検出器を有すること。
1-5-2 | 4種類以上の視野サイズを選択切り替えが可能であること。
1-5-3 | ピクセルサイズは154μm以下であること。
1-5-4 | 量子変換効率（DQE）77％以上であること。
1-5-5 | 濃度分解能は16bit以上であること。
1-6 | 側面検出器は以下の要件を満たすこと。
1-6-1 | 視野サイズが20×20cm以上、22cm×22cm以下の半導体検出器を有すること。
1-6-2 | 4種類以上の視野サイズを選択切り替えが可能であること。
1-6-3 | ピクセルサイズは154μm以下であること。
1-6-4 | 量子変換効率（DQE）77％以上であること。
1-6-5 | 濃度分解能は16bit以上であること。
1-7 | 患者用寝台は以下の要件を満たすこと。
1-7-1 | テーブルトップ長手方向の稼働範囲は120cm以上であること。
1-7-2 | テーブルトップ横手方向の稼働範囲は35cm以上であること。
1-7-3 | 寝台の耐荷重は270kg以上であること。
1-7-4 | 天板は240°以上回旋が可能であること。
1-8 | 検査室/操作室モニタは、以下の要件を満たすこと。
1-8-1 | 検査室におけるモニタは、55インチ以上の大画面モニタであること。
1-8-2 | 大画面モニタは防塵・防水性能規格に準拠していること。もしくはモニタカバーを装備すること。
1-8-3 | 大画面モニタのバックアップ用として21インチ以上のモニタを2面大画面モニタの上部もしくは横に設置すること。
1-8-4 | 大画面モニタの表示は事前にレイアウト登録が可能で、タッチパネルに変更可能であること。
1-8-5 | 検査室モニタ台は術者の目線の高さに合わせ上下動が行なえること。
1-8-6 | 映像システムは、大画面モニタに本システムおよび周辺機器の映像信号を16信号以上入力、8信号以上の同時表示が可能であること。
1-8-7 | 映像システムは、大画面モニタに表示された装置本体の画面の操作を、ベットサイドにてタッチパネルコントローラおよびマウスで操作可能なシステムを有すること。
1-8-8 | 操作室用モニタは24インチ以上のモニタを2面以上有すること。
1-8-9 | 操作室は大画面モニタと同じ映像信号を表示する40インチ以上のモニタを有すること。
1-9 | デジタル画像処理システムは以下の要件を満たすこと。
1-9-1 | 透視はパルス機能を有し、10段階以上の切り替えと0.5パルス/秒以下、15パルス/秒以上が可能であること。
1-9-2 | 撮影画像をマスク画像としたロードマップ透視機能と透視加算によるロードマップ透視機能を有すること。
1-9-3 | ロードマップ、ライブ透視、リファレンス画像の同時表示が行えること。
1-9-4 | 透視保存機能を有すること。
1-9-5 | DA撮影は25fr/s以上のバイプレーン撮影が可能であること。
1-9-6 | DSA撮影は12fr/s以上の撮影が可能であること。
1-9-7 | 透視、撮影中においても、並行して本体装置内のデータでのリファレンス画像作成、画像処理、血管解析（QVA）、冠動脈解析（QCA）、左室解析（LVA）、画像閲覧ができること。もしくはワークステーションに転送して実施する場合、操作室モニタに表示させ、コンソールと同じマウスで操作できること。
1-10 | 被ばく低減機能は以下の要件を満たすこと。
1-10-1 | 被ばく低減フィルタは3種類以上有し、最大0.9mmCueq以上の厚さを搭載すること。
1-10-2 | 低線量技術により、高画質と低線量を実現できること。低線量技術の有用性が、15以上の査読付き医学論文にて報告されていること。もしくは、検査室内に術者専用X線防護キャビン（バイオトロニックジャパン社製 ゼログラビティ放射線防護）を1式導入すること。
1-10-3 | ラストイメージ上に次のX線照射エリアがグラフィック表示され、テーブル移動や視野サイズ変更と連動する機能を有すること。
1-10-4 | 手技中の仮想皮膚領域線量、累積空気カーマ、面積線量積、総透視時間をリアルタイム表示機能を有すること。
1-10-5 | 検査ごとの実施情報および照射履歴をRDSR形式で出力可能なこと。
1-11 | ユーザーインターフェースは以下の要件を満たすこと。
1-11-1 | 検査室、操作室にはアームコントローラ、コリメータ操作コントローラ、タッチパネル式操作コントローラを搭載すること。
1-11-2 | タッチパネル式コントローラは本体画像閲覧、ライブ画像表示、任意選択した画像の再生および指操作による画像拡大が可能であること。仕様を満たせない場合、カリーナシステム社製 ADMENIC ANNOTATOR等、同様の機能を満たす描画システムを検査室および操作室に導入すること。
1-11-3 | 撮影済み画像のポジション（Cアーム/SID/寝台上下・水平位置/FOV/コリメータ/補償フィルタ）をワンボタンで再現できるオートポジショニングが可能であること。
1-11-4 | 検査室には有線フットスイッチおよびワイヤレスフットスイッチ、操作室には有線フットスイッチを有すること。
1-12 | 血管内治療支援アプリケーションに関し、以下の要件を満たすこと。
1-12-1 | 2点の不透過マーカーを認識したステント強調画像の作成機能を有すること。また、X線曝射中にリアルタイムに表示および後処理での静止画表示が可能であること。
1-12-2 | 冠動脈造影像の心拍の動きに追従した冠動脈専用のリアルタイム動画ロードマップ機能を有すること。もしくは心臓CT画像を用いた心臓ロードマップ機能および心臓用コーンビームCT機能を有すること。
1-12-3 | タッチパネル式コントローラ上にIVUSやiFRの画像が表示され、操作が可能であること。もしくは、他社製システムで同様の機能を有すること。
1-13 | 環境設備として以下の要件を満たすこと。
1-13-1 | 寝台取り付け式防護シールドを有すること。
1-13-2 | 天井吊り下げ式防護板を搭載を有すること。
1-13-3 | 天井吊り下げ式スポットライトを有すること。
1-13-4 | アームサポートおよび両腕置き台を有すること。
1-13-5 | テーブルパンニング専用のコントローラを搭載すること。
1-13-6 | 透視、撮影に連動して録画できるデジタルレコーダーを搭載すること。
1-14 | 周辺機器等は以下の要件を満たすこと。
1-14-1 | 造影剤注入装置を有すること。詳細については、当院担当者と協議すること。
1-14-2 | 超音波画像診断装置を有すること。詳細については、当院担当者と協議すること。
1-14-3 | 放射線防護眼鏡を4式有すること。詳細については、当院担当者と協議すること。
1-14-4 | 放射線防護衣を13式有すること。詳細については、当院担当者と協議すること。
1-14-5 | 放射線防護衣ハンガーを2式有すること。詳細については、当院担当者と協議すること。
1-14-6 | スライディングボードを2式有すること。詳細については、当院担当者と協議すること。
1-14-7 | 操作用椅子を6脚有すること。詳細については、当院担当者と協議すること。
2 | ネットワーク関係については以下の要件を満たすこと。
2-1 | DICOM Storage (Storage SCU)、DICOM Storage Commitment(Storage Commitment SCU)、DICOM Modality Worklist Management、DICOM Modality Performed Procedure Stepに対応すること。
2-2 | 当院の放射線科情報管理システム（RIS）、医用画像管理システム（PACS）、動画ネットワークシステム、3D画像解析システム等と連携・接続すること。接続の詳細に関しては当院担当者と協議すること。
3 | 搬入、据付作業、設置については以下の要件を満たすこと。
3-1 | 装置の設置・稼働に必要な工事費用は本調達に含むこと。
3-2 | 既存装置の撤去および搬出は納入業者の負担にて行うこと。
3-3 | 設置工事については、工程・工事内容等の説明を事前に当院担当者に行うこと。
3-4 | 装置の搬入、養生、据付、配管、配線及び調整については、当院の診療業務に支障をきたさないよう当院担当者と協議すること。
3-5 | 本調達装置の導入に伴う関係機関への申請書類の作成に協力すること。
3-6 | その他、詳細については、当院担当者と相談して決定すること。
4 | 保守点検、サービス体制については以下の要件を満たすこと。
4-1 | 本装置の円滑な運用を実現するための点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
4-2 | 装置導入から1年間は、通常の使用により故障した場合は無償で修理に応じること。
4-3 | 保守点検作業については、当院担当者と日程調整の上、実施すること。
4-4 | 障害発生時に備えて、365日24時間の電話連絡が出来る体制を有していること。
4-5 | 障害発生時に備えて、リモートメンテナンスによる故障診断支援が出来る体制を有していること。
4-6 | 点検や修理対応後は、作業報告書を提出すること。
5 | 教育体制については以下の要件を満たすこと。
5-1 | 取扱説明に関する教育訓練は、当院担当者と協議の上、実施すること。
5-2 | 本装置の操作マニュアル、取扱説明書について、日本語版を1部ずつ提供すること。
6 | その他
6-1 | 入札は、薬事承認が取れた装置で参加すること。
6-2 | 導入する装置のソフトウェアは、最新バージョンにて導入すること。
6-3 | 再生品や再利用部材などを使ったリファービッシュ製品、もしくはそれに準ずる製品ではない新品であること。